## MGD
HVL | [5 empty] | Borst dikte | Buisspanning | Anode/filter | Intree dosis | HVL | g-factor | c-factor | S-factor | MGD
Anode/filter | kV | HVL [mm] | Filter dikte (mm) |  |  | [cm] | [kV] |  | [mGy] |  |  |  |  | [mGy]
Mo/Mo |  |  | 30 | RC | OFFSET | 2 |  |  |  | onbekend spectra
Mo/Mo | [5 empty] | 3 |  |  |  | onbekend spectra
Mo/Mo | [5 empty] | 4 |  |  |  | onbekend spectra
Mo/Rh |  |  | 25 |  |  | 5 |  |  |  | onbekend spectra
Mo/Rh | [5 empty] | 6 |  |  |  | onbekend spectra
Mo/Rh | [5 empty] | 7 |  |  |  | onbekend spectra
Rh/Rh |  |  | 25 |  |  | 8 |  |  |  | onbekend spectra
Rh/Rh | [5 empty] | 9 |  |  |  | onbekend spectra
Rh/Rh | [5 empty] | 10 |  |  |  | onbekend spectra
W/Rh |  |  | 50
W/Rh | [5 empty] | Borstdikte | Dosis Tomosynthese | [6 empty] | T-factor
W/Rh | [5 empty] | (mm) | Hologic | Siemens | Philips | GE | Fuji (1) | Fuji (2) | IMS | Hologic | Siemens | Philips | GE | Fuji (1) | Fuji (2) | IMS
W/Al |  |  | 700 |  |  | 20 | [7 empty] | 0.997 | 0.98 | 0.983 | 0.993 | 0.997 | 0.985 | 0.985
W/Al | [5 empty] | 30 | [7 empty] | 0.996 | 0.974 | 0.958 | 0.991 | 0.996 | 0.981 | 0.981
W/Al | [5 empty] | 40 | [7 empty] | 0.996 | 0.971 | 0.935 | 0.99 | 0.997 | 0.979 | 0.978
W/Ag |  |  | 57 |  |  | 50 | [7 empty] | 0.995 | 0.968 | 0.907 | 0.989 | 0.996 | 0.977 | 0.976
W/Ag | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 0.994 | 0.966 | 0.883 | 0.988 | 0.995 | 0.975 | 0.974
W/Ag | [5 empty] | 70 | [7 empty] | 0.994 | 0.965 | 0.859 | 0.987 | 0.995 | 0.974 | 0.973
[6 empty] | 80 | [7 empty] | 0.993 | 0.964 | 0.833 | 0.986 | 0.994 | 0.972 | 0.972
[6 empty] | 90 | [7 empty] | 0.992 | 0.962 | 0.806 | 0.985 | 0.993 | 0.971 | 0.97
[6 empty] | 100 | [7 empty] | 0.993 | 0.961 | 0.783 | 0.984 | 0.994 | 0.97 | 0.97
Versie 1.7_borst
2014-07-22
info@lrcb.nl
Note on E3: Berekenen gemiddelde glandulaire dosis: D = K • g • C • S • T K = intree air kerma t.h.v. het perspex g = g-factor C = C-factor (correctie factor voor andere borst composities dan 50/50) S = correctie factor voor ander spectrum T = correctie factor voor de invallende hoek (voor tomosynthese)
Note on E11: Veel gebruikte waarden zijn standaard ingevoerd.
Note on C34: Voer de gemeten HVL waarden bij verschillende kV in. Indien 1 HVL waarde bekend is deze 3 maal invoeren. HVL waarden kunnen alleen geinterpoleerd worden!
Note on C36: Voor de bereking van de gemiddelde glandulaire dosis wordt uitgegaan van het model van Dance: * Dance DR. Monte-Carlo Calculation of Conversion Factors for the Estimation of Mean Glandular Breast Dose. Physics in Medicine and Biology 1990;35:1211-19. * Dance DR, Klang AT, Sandborg M, Skinner CL, Smith IAC, Carlsson GA. Influence of anode/filter material and tube potential on contrast, signal-to-noise ratio and average absorbed dose in mammography: a Monte Carlo study. British Journal of Radiology 2000;73:1056-67 * Perry et al. European guidelines for quality Assurance in breast cancer screening and diagnosis, fourth edition. 2006. European Commission. * Dance DR, Young KC, van Engen RE. Further factors for the estimation of mean glandular dose using the United Kingdom, European and IAEA breast dosimetry protocols Phys Med Biol. 2009;54:4361-72 * Dance DR, Young KC, van Engen RE. Estimation of mean glandular dose for breast tomosynthesis: factors for use with the UK, European and IAEA breast dosimetry protocols Phys Med Biol. 2011;56:453-471
Note on M37: Belangrijk: HVL waarden worden linear geinterpoleerd en kunnen niet worden geëxtrapoleerd.

## g_en_c-factors
g-factor | [11 empty] | richtingscoëfficient | [10 empty] | offset
Borst dikte | HVL (mm Al)
(cm) | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | 0.39 | 0.433 | 0.473 | 0.509 | 0.543 | 0.573 | 0.587 | 0.622 | 0.644 | 0.663 | 0.682 | 0.86 | 0.8 | 0.72 | 0.68 | 0.6 | 0.28 | 0.7 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.132 | 0.153 | 0.185 | 0.203 | 0.243 | 0.419 | 0.167 | 0.336 | 0.378 | 0.378 | 0.378
3 | 0.274 | 0.309 | 0.342 | 0.374 | 0.406 | 0.437 | 0.466 | 0.491 | 0.514 | 0.535 | 0.555 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.064 | 0.078 | 0.086 | 0.086 | 0.096 | 0.118 | 0.166 | 0.192 | 0.22 | 0.235 | 0.235
4 | 0.207 | 0.235 | 0.261 | 0.289 | 0.318 | 0.346 | 0.374 | 0.399 | 0.421 | 0.441 | 0.46 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.039 | 0.053 | 0.037 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.074 | 0.113 | 0.141 | 0.156 | 0.156
5 | 0.164 | 0.187 | 0.209 | 0.232 | 0.258 | 0.287 | 0.31 | 0.332 | 0.352 | 0.371 | 0.389 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.026 | 0.033 | 0.025 | -0.002 | -0.032 | 0.034 | 0.046 | 0.072 | 0.086 | 0.101 | 0.101
6 | 0.135 | 0.154 | 0.172 | 0.192 | 0.214 | 0.236 | 0.261 | 0.282 | 0.3 | 0.317 | 0.333 | 0.38 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.021 | 0.028 | 0.012 | -0.006 | -0.006 | -0.039 | 0.009 | 0.048 | 0.062 | 0.077 | 0.077
7 | 0.114 | 0.13 | 0.145 | 0.163 | 0.177 | 0.202 | 0.224 | 0.244 | 0.259 | 0.274 | 0.289 | 0.32 | 0.3 | 0.36 | 0.28 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.018 | 0.025 | 0.001 | 0.037 | -0.073 | -0.04 | -0.016 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049
8 | 0.098 | 0.112 | 0.126 | 0.14 | 0.154 | 0.175 | 0.195 | 0.212 | 0.227 | 0.241 | 0.254 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.4 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | -0.056 | -0.045 | -0.009 | 0.017 | 0.031 | 0.046 | 0.046
9 | 0.0859 | 0.0981 | 0.1106 | 0.1233 | 0.1357 | 0.1543 | 0.1723 | 0.1879 | 0.2017 | 0.2143 | 0.227 | 0.244 | 0.25 | 0.254 | 0.248 | 0.372 | 0.36 | 0.312 | 0.276 | 0.252 | 0.254 | 0.254 | 0.0127 | 0.0106 | 0.009 | 0.0117 | -0.0503 | -0.0437 | -0.0149 | 0.0085 | 0.0253 | 0.0238 | 0.0238
10 | 0.0763 | 0.0873 | 0.0986 | 0.1096 | 0.1207 | 0.1375 | 0.154 | 0.1682 | 0.1809 | 0.1926 | 0.2044 | 0.22 | 0.226 | 0.22 | 0.222 | 0.336 | 0.33 | 0.284 | 0.254 | 0.234 | 0.236 | 0.236 | 0.0103 | 0.0082 | 0.0106 | 0.0097 | -0.0473 | -0.044 | -0.0164 | 0.0031 | 0.0171 | 0.0156 | 0.0156
11 | 0.0687 | 0.0786 | 0.0887 | 0.0988 | 0.1088 | 0.124 | 0.1385 | 0.152 | 0.1638 | 0.1746 | 0.1856 | 0.198 | 0.202 | 0.202 | 0.2 | 0.304 | 0.29 | 0.27 | 0.236 | 0.216 | 0.22 | 0.22 | 0.0093 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0088 | -0.0432 | -0.0355 | -0.0235 | -0.0014 | 0.0126 | 0.0096 | 0.0096
bepaalde g-factor
Borst dikte | HVL (mm Al)
(cm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[12 empty] | richtingscoëfficient | [10 empty] | offset
c-factor
Borst dikte | HVL (mm Al)
(cm) | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | 0.885 | 0.891 | 0.9 | 0.905 | 0.91 | 0.914 | 0.919 | 0.923 | 0.928 | 0.932 | 0.936 | 0.12 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.849 | 0.828 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.859 | 0.871 | 0.858 | 0.872 | 0.872 | 0.872
3 | 0.925 | 0.929 | 0.931 | 0.933 | 0.937 | 0.94 | 0.941 | 0.947 | 0.95 | 0.953 | 0.956 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.901 | 0.915 | 0.915 | 0.897 | 0.907 | 0.929 | 0.869 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1.086 | 1.082 | 1.081 | 1.078 | 1.075 | 1.071 | 1.069 | 1.064 | 1.06 | 1.057 | 1.053 | -0.08 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.04 | -0.1 | -0.08 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | 1.11 | 1.089 | 1.105 | 1.105 | 1.115 | 1.093 | 1.129 | 1.116 | 1.102 | 1.117 | 1.117
6 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.139 | 1.134 | 1.124 | 1.117 | 1.111 | 1.103 | -0.08 | -0.18 | -0.02 | -0.12 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.14 | -0.12 | -0.16 | -0.16 | 1.188 | 1.223 | 1.159 | 1.204 | 1.194 | 1.194 | 1.254 | 1.215 | 1.201 | 1.231 | 1.231
7 | 1.232 | 1.225 | 1.214 | 1.208 | 1.204 | 1.196 | 1.188 | 1.176 | 1.167 | 1.157 | 1.147 | -0.14 | -0.22 | -0.12 | -0.08 | -0.16 | -0.16 | -0.24 | -0.18 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.274 | 1.302 | 1.262 | 1.244 | 1.284 | 1.284 | 1.332 | 1.293 | 1.307 | 1.307 | 1.307
8 | 1.275 | 1.265 | 1.257 | 1.254 | 1.247 | 1.237 | 1.227 | 1.213 | 1.202 | 1.191 | 1.179 | -0.2 | -0.16 | -0.06 | -0.14 | -0.2 | -0.2 | -0.28 | -0.22 | -0.22 | -0.24 | -0.24 | 1.335 | 1.321 | 1.281 | 1.317 | 1.347 | 1.347 | 1.395 | 1.356 | 1.356 | 1.371 | 1.371
9 | 1.299 | 1.292 | 1.282 | 1.275 | 1.27 | 1.26 | 1.249 | 1.236 | 1.225 | 1.213 | 1.2 | -0.14 | -0.2 | -0.14 | -0.1 | -0.2 | -0.22 | -0.26 | -0.22 | -0.24 | -0.26 | -0.26 | 1.341 | 1.362 | 1.338 | 1.32 | 1.37 | 1.381 | 1.405 | 1.379 | 1.393 | 1.408 | 1.408
10 | 1.307 | 1.298 | 1.29 | 1.286 | 1.283 | 1.272 | 1.261 | 1.248 | 1.236 | 1.224 | 1.211 | -0.18 | -0.16 | -0.08 | -0.06 | -0.22 | -0.22 | -0.26 | -0.24 | -0.24 | -0.26 | -0.26 | 1.361 | 1.354 | 1.322 | 1.313 | 1.393 | 1.393 | 1.417 | 1.404 | 1.404 | 1.419 | 1.419
11 | 1.306 | 1.301 | 1.294 | 1.291 | 1.283 | 1.274 | 1.266 | 1.251 | 1.24 | 1.228 | 1.215 | -0.1 | -0.14 | -0.06 | -0.16 | -0.18 | -0.16 | -0.3 | -0.22 | -0.24 | -0.26 | -0.26 | 1.336 | 1.35 | 1.318 | 1.363 | 1.373 | 1.362 | 1.446 | 1.394 | 1.408 | 1.423 | 1.423
bepaalde c-factor
Borst dikte | HVL (mm Al)
(cm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on C2: HVL waarden > 0.6 worden geextrapoleerd

## S-factors
s-factor
Mo/Mo | 1 |  | W/Ag
Mo/Rh | 1.017 |  | Silver thickness | 50um | 55um | 60um | 65um | 75 um | Overall
Rh/Rh | 1.061 |  | S-factor | 1.063 | 1.0535 | 1.0484 | 1.0429 | 1.0368 | 1.0424
W/Ag | 1.042 |  | Max fr error | 0.025845 | 0.026212 | 0.029293 | 0.03123 | 0.041074 | 0.046174
W/Al | 1.05
W/Rh | 1.042 |  | W/Al (500 mm Al)
|  |  | PMMA cm | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Equivalent Breast mm | 21 | 32 | 45 | 53 | 60 | 75 | 90 | 103
|  |  | S-factor | 1.0749 | 1.1042 | 1.134 | 1.149 | 1.16 | 1.181 | 1.198 | 1.208
|  |  | Equivalent Breast mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
Gemiddelde glandulariteit (leeftijd 50-64 jaar) |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Dikte PMMA | Borstdikte | Glandulariteit | S factor | 1.0749 | 1.0989 | 1.1225 | 1.1434 | 1.16 | 1.174 | 1.1867 | 1.198 | 1.2057
(cm) | (cm) | (%)
2 | 2.1 | 97 | Bron:
3 | 3.2 | 67 | David Dance and Ken Young
4 | 4.5 | 41 | NCCPM, Guildford
5 | 6 | 21 | 2008-09-20
6 | 7.5 | 9
7 | 9 | 4 | W/Al (700 mm Al)
8 | 10.3 | 3 | Dit is de data zoals David in het artikel heeft staan
|  |  | Equivalent Breast mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | S-factor | 1.052 | 1.06 | 1.076 | 1.087 | 1.105 | 1.121 | 1.129 | 1.136 | 1.14 | 1.144
Deze data gehaald uit de gegeven zoals David deze heeft aangeleverd voor het highrex protocol
|  |  | PMMA cm | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7
|  |  | Equivalent breast thickness (mm) | 21 | 32 | 45 | 53 | 60 | 75 | 90
|  |  | S factor | 1.052 | 1.064 | 1.082 | 1.094 | 1.105 | 1.123 | 1.142
Note on O5: (Omitting 9-11 cm>50% glandularity)
Note on C6: Niet geldig voor borstdiktes >8 cm met meer dan 50% glandulariteit. Gemiddelde S-factor, S-factor is afhankelijk van de dikte van het zilver filter.
Note on C7: Gegevens S-factor in de European Guidelines. S-factor voor 0.5 mm Al is erg afhankelijk van de dikte van het filter i.v.m. de energie bandbreedte van de fotonen.
Note on I14: Ramona Bouwman: zelf bepaald